## Slide 1: Лабораторные исследования в геотехнике: «точность» и «качество»
МИРНЫЙ Анатолий Юрьевич
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
генеральный директор
ООО «Независимая геотехника»
кандидат технических наук

## Slide 2: Требования ГОСТ 30416-2020: деформации
ГОСТ 30416-2020
4.8 Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать:
0,1 мм — геометрических размеров образца и режущего кольца;
0,01 мм — деформаций образца;
4.9 При обработке результатов испытаний:
абсолютная вертикальная деформация образца — 0.01 мм;
относительная вертикальная деформация образца — 0,001 ед.;
относительная объемная деформация образца — 0,001 ед.

## Slide 3: Требования ГОСТ 30416-2020: деформации
Метод | Образец | Высота, мм | Ошибка определения исходной высоты | Ошибка расчета относительной деформации | Объем, мм3 | Ошибка определения объема | Ошибка расчета относительной деформации
Трехосное сжатие | 38х76 | 38 | ±0,13% | ±0,00013 | 86193 | ±0,65% | ?
50х100 | 50х100 | 50 | ±0,1% | ±0,0001 | 196350 | ±0,5% | 
Компрессия | 20х71 | 20 | ±0,5% | ±0,0005 | 80079 | ±0,78% | 
 | 25х87 | 25 | ±0,4% | ±0,0004 | 148617 | ±0,63% | 
ГОСТ |  |  | ±0,1 мм | 0,001 |  | ? | 0,001

## Slide 4: Требования ГОСТ 30416-2020: деформации
Песчаный грунт, σ3 = 100 кПа, Eur = 90 МПа, νur = ?
38х76 | 50х100
0,2128 мм | 0,28 мм
0,145 см3 | 0,329 см3

## Slide 5: Требования ГОСТ 30416-2020: деформации
измеряемая аналоговая величина
грубая дискретизация сигнала
точная дискретизация сигнала

## Slide 6: Требования ГОСТ 30416-2020: усилия
ГОСТ 30416-2020
4.8 Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать:
5 % — значения нагрузки, давления

## Slide 7: Требования ГОСТ 30416-2020: усилия
Тензодатчик Zemic H3F
Общая ошибка - 0,02% от предела
Температ. отклонение нуля - 0,017%/10°С
Для 1 тонны (стандартная рама на 10 кН) ошибка задания нагрузки составляет:
200 граммов
2 Н
1,8 кПа (для образца d38)
1 кПа (для образца d50)
Задать усилие
<20 кПа для d50
<36 кПа для d38
и уложиться в требования ГОСТ невозможно с применением «стандартных» датчиков!

## Slide 8: Требования ГОСТ 30416-2020: нижняя планка точности
ГОСТ 30416-2020
4.8 Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать:
0,1 °С — температуры воздуха в помещении с отрицательной температурой;
0,5 ° С — температуры воздуха в помещении с положительной температурой.

## Slide 9: Требования ГОСТ 30416-2020: жесткость нагрузочного устройства
ГОСТ 30416-2020
6.2 Механизмы для нагружения образца грунта (рычажные, гидравлические, пневматические, электромеханические и др.) должны обеспечивать:
- центрированную (соосную) передачу нормальной нагрузки на образец грунта и ее вертикальность;

## Slide 10: Требования ГОСТ 30416-2020: жесткость нагрузочного устройства

## Slide 11: Требования ГОСТ 30416-2020: создание нагрузки
ГОСТ 30416-2020
6.2 Механизмы для нагружения образца грунта (рычажные, гидравлические, пневматические, электромеханические и др.) должны обеспечивать:
- возможность нагружения образца грунта ступенями либо непрерывно при заданной постоянной скорости деформирования образца или возможность единовременной (в течение не более 0,5 с) передачи полной начальной нагрузки на образец для испытаний в режиме релаксации напряжений;

## Slide 12: Требования ГОСТ 30416-2020: создание нагрузки
Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью.
Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса.
ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе — интегралу сигнала рассогласования, третье — производной сигнала рассогласования.

## Slide 13: Требования ГОСТ 30416-2020: создание нагрузки

## Slide 14: Требования ГОСТ 30416-2020: создание нагрузки
0,5с ???

## Slide 15: Удержание нагрузки

## Slide 16: Удержание нагрузки

## Slide 17: Требования ГОСТ 30416-2020: метрологические требования
ГОСТ 30416-2020
6.4 Приборы для испытания грунтов необходимо тарировать не реже одного раза в год для учета их собственных деформаций при определении деформаций образца грунта.
6.5 Измерительные приборы должны периодически подвергаться метрологическим поверкам и иметь ведомость поправок в пределах рабочего диапазона каждого прибора.

## Slide 18: Требования ГОСТ 30416-2020: метрологические требования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ
Статья 2
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений
17) поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
Тарировка – это компенсация большей части систематической погрешности всей измерительной системы от входа измеряемой физической величины до выхода измеренного значения этой величины.
Градуировка (иногда «тарирование») - метрологическая операция, при помощи которой средство измерений снабжают шкалой или градуировочной таблицей.

## Slide 19: Требования ГОСТ 30416-2020: метрологические требования
Rostest.ru
Поверка – обязательная метрологическая процедура для всех СИ, использующихся в сфере госрегулирования ОЕИ. СИ, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.
Калибровка не заменяет и не отменяет поверку СИ, а является отдельной процедурой, выполняемой в целях определения действительных значений метрологических характеристик. Таким образом, она позволяет определить реальные показатели метрологических параметров СИ в данный момент времени.
Поверка же выполняется с целью подтверждения соответствия СИ установленным метрологическим требованиям. При поверке определяются значения погрешности (неопределенности), которые сравниваются с допускаемыми, нормированными в описании типа конкретного СИ.

## Slide 20: Требования ГОСТ 30416-2020?: аттестация оборудования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ
Статья 2
аттестация методик (методов) измерений - исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям
Аттестация испытательного оборудования направлена на проверку и подтверждение его соответствия установленным требованиям и стандартам.

## Slide 21: Требования в НТД не обеспечивают необходимый уровень испытаний

## Slide 22: Требования в НТД не обеспечивают необходимый уровень испытаний
Это – автомобиль
(282 л.с., 230 км/ч, 0-100 – 8с)
Это – «тоже» автомобиль
(26 л.с., 100 км/ч, 0-100 - ?)

## Slide 23: Заключение
При выборе оборудования для лаборатории следует учитывать, что «удовлетворение требований ГОСТ» позволяет по нижней границе пройти аккредитацию, но не гарантирует успешного определения всех требуемых параметров.

## Slide 24: Заключение
2. При выборе исполнителя работ по определению расчетных параметров следует учитывать, какое оборудование, и в каком количестве имеется в распоряжении лаборатории (для прохождения аккредитации достаточно одного прибора на каждый метод).
Даже Ною потребовалось хотя бы «каждой твари по паре»…

## Slide 25: Лабораторные исследования в геотехнике
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы!
MirnyyAY@mail.ru